审批意见：2305-120111-89-05-912443 津西审环许可表〔2025〕71号 关于对天津鹏瑞利医院有限公司新建乙级非密封放射性物质工作场所和使用Ⅱ类射线装置项目环境影响报告表的批复 天津鹏瑞利医院有限公司： 你单位呈报的《天津鹏瑞利医院有限公司新建乙级非密封放射性物质工作场所和使用Ⅱ类射线装置项目环境影响报告表》等材料收悉。经研究，现批复如下： 一、天津鹏瑞利医院有限公司注册地址为天津市西青区张家窝镇枫雅道2号1-2号楼，租用枫雅道2号1、2、3号楼建设“天津鹏瑞利医院项目”。为提升医疗服务水平，满足患者诊断治疗需求，公司拟投资12000万元，新建乙级非密封放射性物质工作场所和使用Ⅱ类射线装置项目，在天津鹏瑞利医院3号楼负一层开设放射治疗科、核医学科。 ①在放射治疗科TOMO设备用房内安装使用1台型号为Tomo C的螺旋断层放射治疗系统（X射线最大能量为6MV，最大输出量为10Gy/min），用于放射治疗、治疗前的位置验证或图像引导定位。KVCT、MVCT和治疗束均不同时出束。 放射治疗科螺旋断层放射治疗系统参数明细表 装置 名称; 型号; 射线种类; 最大能量; 最大输出量（Gy/min）; 用途; 工作场所. 螺旋断层放射治疗系统; Tomo C; X射线; 6MV; 10; 肿瘤放射治疗; 3号楼负一层放射治疗科TOMO设备用房. MVCT：成像能量≤3.5MV; 图像引导定位. KVCT：额定最大电压140kV，额定最大电流667mA. ②核医学科新建门诊诊疗区、核素病房区2个乙级非密封放射性物质工作场所：门诊诊疗区新增使用6种非密封放射性物质（18F、68Ga、99mTc、131I、32P、89Sr），日等效最大操作量为1.69E+09Bq，其中18F、68Ga用于PET/CT显像诊断(18F,日最大使用量为1.48×1010Bq（400mCi），年最大使用量为2.96×1012Bq（80Ci）;68Ga，日最大使用量为1.85×109Bq（50mCi），年最大使用量为9.25×1010Bq（2.5Ci）)，99mTc用于SPECT/CT显像诊断(99mTc，日最大使用量为2.22×1010Bq（600mCi），年最大使用量为5.55×1012Bq（150Ci）)，131I用于甲状腺功能检测、甲亢治疗(131I，日最大使用量为1.11×1010Bq（300.2mCi），年最大使用量为2.78×1012Bq（75.05Ci）)，32P用于敷贴治疗(32P，日最大使用量为3.7×109Bq（100mCi），年最大使用量为9.25×1011Bq（25Ci）)，89Sr用于骨转移癌治疗(89Sr，日最大使用量为7.4×108Bq（20mCi），年最大使用量为1.85×1011Bq（5Ci）)；核素病房区新增使用2种非密封放射性物质（131I、177Lu），日等效最大操作量为3.53E+09Bq，其中131I用于甲癌治疗(131I,日最大使用量为3.33×1010Bq（900mCi），年最大使用量为1.67×1012Bq（45Ci）)，177Lu用于前列腺癌、胃肠胰腺神经内分泌肿瘤治疗(177Lu，日最大使用量为2.04×109Bq（55mCi），年最大使用量为6.11×1010Bq（1.65Ci）)。2025年7月16日-2025年7月29日，我局将该项目环境影响评价内容及受理情况在西青区政府信息公开网站上进行了公示，根据环境影响报告表结论、评审意见及公众反馈意见，在严格落实报告表中的各项环保措施的前提下，同意该项目建设。 二、项目在建设及运营过程中应对照环境影响报告表认真落实各项环保治理措施，并重点做好以下工作： 1、认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。项目投入运行前必须申请领取《辐射安全许可证》,严禁不按照许可证规定的种类和范围从事放射性同位素和射线装置的使用活动。 2、根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和该项目环境影响报告表预测，拟建项目辐射工作人员职业照射剂量约束值执行2mSv/a, 公众照射剂量约束值执行0.1mSv/a。 3、对直接从事使用活动的操作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。 4、依据环境影响报告表对辐射工作场所实行分区管理，划分控制区、监督区。在控制区的进出口及其他适当位置设置符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）要求的醒目电离辐射警告标志和中文警示说明；人员通行与放射性物质传递的路线应严格执 行相关规定，防止发生交叉污染。在门诊诊疗区PET-CT、SPECT-CT室防护门上方应设置工作状态指示灯并与防护门有效关联，应设置急停按钮、紧急开门按钮、视频监控、对讲系统、门禁系统、通风系统等，在螺旋断层放射治疗系统机房内应设置门机联锁装置、剂量联锁装置、紧急停机按钮、对讲装置、工作状态指示灯、辐射监测设施、通风设施等，防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射。 5、建立健全操作规程、岗位职责、辐射防护措施、台账管理制度、人员培训计划、监测方案等规章制度，制定相应的质量保证大纲和质量控制检测计划。按规定配备便携式Χ-γ剂量率仪、手持式表面污染仪、个人剂量报警仪、个人剂量计、活度计及与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品。 6、门诊诊疗区、核素病房区产生的放射性固体废物、专用排风系统过滤装置和手套箱过滤器中的废活性炭应分类收集存放，暂存时间应满足《核医学辐射防护与安全要求》 (HJ1188-2021)要求,经检测达到清洁解控水平后委托有资质单位进行处理。螺旋断层放射治疗系统更换的废靶件由设备厂家回收，不在医院暂存。 放射性废水应统一收集，衰变后经检测满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021）总α≤1Bq/L、总β≤10Bq/L、131I≤10Bq/L限值要求，经检测达标后排放。放射性衰变系统的容量、防腐、防渗应满足相关要求。 核医学科门诊诊疗区、核素病房区工作场所均应设置独立的通风系统，控制区的废气经单独的排风系统达标排放。保持工作场所负压以防止放射性气体及气溶胶对工作场所造成交叉污染。 三、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，方可投入使用。 四、建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故应立即启动应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。 五、建设项目环境影响报告表自批准之日起超过5年，项目方开工建设的，你单位应将环境影响报告表报我局重新审核。 六、由天津市西青区生态环境局组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 七、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理其他审批手续后方能开工建设或运行。 公 章 经办人： 李佳 2025年7月30日