	审批意见：2305-120111-89-05-912443　　　     　　　  津西审环许可表〔2025〕111号

关于对天津鹏瑞利医院有限公司扩建使用Ⅰ类放射源和Ⅱ类射线装置项目

环境影响报告表的批复

天津鹏瑞利医院有限公司：

你单位呈报的《天津鹏瑞利医院有限公司扩建使用Ⅰ类放射源和Ⅱ类射线装置项目环境影响报告表》等材料收悉。经研究，现批复如下：
一、天津鹏瑞利医院有限公司注册地址为天津市西青区张家窝镇枫雅道2号1-2号楼，租用枫雅道2号1、2、3号楼建设“天津鹏瑞利医院项目”。为更好地满足患者就诊需求，提升医院肿瘤放射治疗能力，公司拟投资6300万元，扩建使用Ⅰ类放射源和Ⅱ类射线装置项目，在天津鹏瑞利医院3号楼负一层放射治疗科直加治疗室安装使用1台Elekta Infinity型医用电子直线加速器（X射线最大能量为10MV，电子束最大能量为15MeV；自带CBCT图像引导系统，含1台kV级锥形束X射线装置，最大管电压150kV，最大管电流500mA），在伽玛刀治疗室安装使用1套ZND-A型伽玛射束立体定向放射治疗系统（配套使用36枚60Co放射源，单枚最大活度为1.36×1013Bq，放射源最大总活度为4.44×1014Bq，属于Ⅰ类放射源，自带CBCT图像引导系统，含1台kV级锥形束X射线装置，最大管电压150kV，最大管电流250mA），用于患者放射治疗。
2025年11月27日-2025年12月10日，我局将该项目环境影响评价内容及受理情况在西青区政府信息公开网站上进行了公示，根据环境影响报告表结论、评审意见及公众反馈意见，在严格落实报告表中的各项环保措施的前提下，同意该项目建设。

二、项目在建设及运营过程中应对照环境影响报告表认真落实各项环保治理措施，并重点做好以下工作：

1、认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。项目投入运行前必须申请领取《辐射安全许可证》,严禁不按照许可证规定的种类和范围从事放射性同位素和射线装置的使用活动。
2、根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和该项目环境影响报告表预测，拟建项目辐射工作人员职业照射剂量约束值执行2mSv/a, 公众照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3、对直接从事使用活动的操作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。
4、依据环境影响报告表对辐射工作场所实行分区管理，划分控制区、监督区。在控制区的进出口及其他适当位置设置符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）要求的电离辐射警告标志和中文警示说明。在直加治疗室内应设有门机联锁装置、紧急开门开关、急停开关、固定式辐射剂量监测仪、工作状态指示灯、视频监控、对讲交流系统、通风设施等，在伽玛刀治疗室内应设有门源联锁装置、手动关源装置、紧急开门开关、急停开关、固定式辐射剂量监测仪、工作状态指示灯、视频监控、对讲交流系统、自动回源装置、通风设施等，防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射。

5、建立健全操作规程、岗位职责、辐射防护措施、台账管理制度、人员培训计划、监测方案等规章制度，制定相应的质量保证大纲和质量控制检测计划。按规定配备便携式Χ-γ剂量率仪、个人剂量报警仪、个人剂量计及与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品。

6、项目加速器产生的废靶件由设备厂家回收，不在医院暂存；报废或退役的60Co废源，暂存在伽玛刀内，更换新源后，废源将由原生产厂家回收处置；更换下的废旧蓄电池（UPS）属于危险废物，由生产厂家回收利用，医院不暂存。

三、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，方可投入使用。

四、建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故应立即启动应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。
五、建设项目环境影响报告表自批准之日起超过5年，项目方开工建设的，你单位应将环境影响报告表报我局重新审核。

六、由天津市西青区生态环境局组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

七、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理其他审批手续后方能开工建设或运行。

公   章

经办人： 李佳

2025年12月11日


